PŘÍLOHA Č. 1 ZD TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍSTROJŮ/SYSTÉMŮ¨

Tato veřejná zakázka je realizována v rámci Integrovaného operačního programu v rámci projektu „Obnova a rozšíření přístrojového a softwarového vybavení Kardiocentra IKEM“, který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Zadávací řízení

Otevřené řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Interní č. j.: IKEM 2013/04

Veřejná zakázka

Obnova a rozšíření přístrojového a softwarového vybavení Kardiocentra IKEM monitorovací jednotka – operační sál, monitorovací systém s možností měření invazivních tlaků

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel veřejné zakázky

Institut klinické a experimentální medicíny Vídeňská 1958/9, 140 00 Praha 4, IČO: 00023001

Poradce zadavatele pro zadání veřejné zakázky

Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o. Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČO: 28505913

ÚVOD

Tento dokument obsahuje technickou specifikaci poptávaných přístrojů/systémů, tj. obecné požadavky zadavatele týkající se těchto přístrojů/systémů.

Tento dokument je nedílnou součástí ZD a uchazeči jsou při zpracování nabídek povinni respektovat veškeré požadavky a podmínky stanovené zadavatelem v tomto dokumentu.

Veškeré pojmy používané v tomto dokumentu s velkými počátečními písmeny, jakož i veškeré použité zkratky, které nejsou níže definovány, mají stejný význam, jaký je jim připisován v ZD, jejíž je tento dokument přílohou.

Pokud tento dokument obsahuje číselné technické parametry ve smyslu Protikorupční strategie Ministerstva zdravotnictví České republiky pro přímo řízené organizace, bude toleranční rozsah těchto číselných technických parametrů činit +/- 10 %, a to za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu poptávaných přístrojů/systémů a požadavků zadavatele na přístroje/systémy specifikované v tomto dokumentu.

Požadavky zadavatele:

- Zadavatel si k ověření požadovaných funkcí vyhrazuje právo požádat uchazeče o předvedení nabízeného systému, a to před hodnocením nabídek a na místě předpokládané instalace.

- Zadavatel si v případě potřeby vyhrazuje právo požádat uchazeče o dodání prohlášení výrobce, že nabízené zařízení splňuje definované vlastnosti.

- U všech monitorů pro pooperační oddělení KAR a operačních sálech zadavatel požaduje automatickou identifikaci pacienta na základě jeho registrace v NIS na základě čarového kódu generovaného NIS. Tato identifikace je podmínkou správné funkce výše uvedených systémů, systému Zlatokop používaného zadavatelem a dodávka „interface“ mezi monitorovacím systémem a NIS musí být součástí dodávky monitorů. Vzhledem k rozsahu „interface“ nemusí uchazeč tuto funkci předvést před hodnocením nabídek.

- Součástí nabídky musí být detailní soupis všech nabízených přístrojů (včetně jejich případných částí,  modulů, softwarových modulů a příslušenství) s uvedením nabízených počtů a katalogových čísel.

Zadavatel požaduje předložení uživatelských návodů k obsluze ke všem typům nabízených přístrojů. Návody budou předloženy v elektronické podobě nebo tištěné. Tištěné návody zadavatel po ukončení zadávacího řízení na požádání vrátí uchazeči.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- MONITOROVACÍ JEDNOTKA – OPERAČNÍ SÁL

Zadavatel poptává Monitorovací jednotku - operační sál (tvořenou modulárními monitorovacími jednotkami a převozními monitory), odpovídající níže uvedeným požadavkům zadavatele (zadavatel uchazeče upozorňuje, že nesplnění minimálních požadavků zadavatele bude mít za důsledek vyřazení nabídky uchazeče a jeho následné vyloučení ze zadávacího řízení):

- Modulární monitorovací jednotky v počtu 4 ks s vybavením pro kardiochirurgické operační sály. Součástí monitorů jsou další dva displeje pro chirurga konfigurovatelné nazávisle na základním displeji a pro perfuzionistu. Všechny sálové monitory musí umožňovat oboustrannou komunikaci s ostatními monitory v rámci operačních sálů a intenzivní péče v rozsahu dodávky.

- 8 ks převozních monitorů pro uspání pacienta v předsálí kardiochirugického operačního sálu a převoz pacienta mezi sálem a JIP.

Společným prvkem pro všechny monitory je použití multiparametrického modulu pro sledování vitálních funkcí pacienta, který s převozními monitory zabezpečují přeložení/ převoz pacienta v rámci operačních sálů, předsálí, intenzivní péče a pooperační oddělení KAR v rámci Kardiocentra a to bez výpadku monitorování a s uchováním trendů veškerých sledovaných parametrů od připojení pacienta (minimálně 8  hodin).

Součástí dodávky musí být kompletní příslušenství, jednotné v rámci celé dodávky a držáky pro upevnění monitorů na sále a u lůžka pacienta a komunikační propojení celého systému (včetně aktivních manažovatelných prvků, min.požadavky  - 48 portů typu RJ-45 s podporou přenosové rychlosti až 1000 Mb/s, přistoupení k nastavení prostřednictvím webového prohlížeče, např. HP řada ProCurve). Ovládání monitorů je v českém jazyce.

Níže uvedené tabulky obsahují další požadavky zadavatele týkající se poptávaného přístroje/systému. Uchazeč tyto tabulky vyplní v souladu s pokyny zadavatele a vyplněné tabulky zapracuje do nabídkového katalogu (Technické specifikace) zpracovávaného dle čl. 2 ZD.

  - MONITORING PRO OPERAČNÍ SÁL – 4 KS

| minimální poŽadavky zadavatele |
| --- |
| Specifikace požadavku zadavatele | Údaje o splnění požadavku zadavatele (vyplní uchazeč)Chyba! Záložka není definována. |
|  | Splnění minimálního požadavku2 | Parametry nabízeného přístroje/systému (nad rámec minimálních požadavků zadavatele)3,4 |
| modulární monitor se třemi displeji, min. 2 oddělené od řídící jednotky | ano – ne |  |
| displej min 15“ s dotykovým ovládáním pro anesteziologa | ano – ne |  |
| displej min 19“ umístěný na stropním rameni pro chirurga s rozložením obrazovky nezávislým na dalších displejích | ano – ne |  |
| displej max. 15“ pro perfuzionistu | ano – ne |  |
| minimálně 8 křivek současně zobrazených na displeji | ano – ne |  |
| uložení monitorovaných hodnot do paměti po dobu 24 hodin s rozlišením 1 minuta | ano – ne |  |
| dálkový ovladač | ano – ne |  |
| čtečka čárových kodů pro identifikaci pacienta včetně SW pro identifikaci pacienta na základě čárového kódu používaného v IKEM | ano – ne |  |
| multiparametrický modul pro sledování životních funkcí pacienta (EKG, respirace, NIBP, SpO2, 2x teplota, 3x IBP, srdeční výdej) s následujícími vlastnostmi: | ano – ne |  |
| přenos multiparametrického modulu do každého jiného monitoru v rámci operačních sálů a pooperačního oddělení KAR bez přepojování kabelů, čidel, nulování invazivních tlaků, s kontinuálním sběrem dat od připojení pacienta, a to i v případě přesunu modulu ze sálového do převozního monitoru s minimání možnou prodlevou v monitoraci do cca 3 s | ano – ne |  |
| EKG snímané z minimálně 5 svodů, rozměření ST úseku se zobrazením elevace/deprese ST na průměrném QRS komplexu | ano – ne | - |
| snímání 12-kanálové EKG (z 10 svodů) s interpretací | ano – ne |  |
| automatická analýza, záznam a tisk arytmií z min. 2 svodů (minimálně asystolie, komorová fibrilace, atriální fibrilace, tachykardie, bradykardie atd.) | ano – ne |  |
| stanovení respirace impedanční metodou | ano – ne |  |
| měření pulsní oxymetrie (SpO2) se saturačním čidlem na prst technologií Masimo | ano – ne |  |
| měření neinvazívního tlaku | ano – ne |  |
| stanovení srdečního výdeje termodiluční metodou s výpočtem hemodynamických a ventilačních parametrů | ano – ne |  |
| měření 2 teplot (rektální/jícnové a povrchové) | ano – ne |  |
| snímání minimálně 3 invazívních tlaků | ano – ne |  |
| identický modul použitý v transportních monitorech | ano – ne |  |
| hmotnost modulu do 3,5 kg včetně baterie | ano - ne |  |
| modulový box pro umístění minimálně 5 dalších modulů | ano – ne |  |
| měření neuromuskulární relaxace se zobrazením číselných údajů na displeji monitoru nebo pomocí externího přístroje. | ano – ne |  |
| měření hloubky anestezie ze signálu EEG pomocí zásuvného modulu (např. BIS, Entropy atd.) se zobrazením křívek a číselných údajů na displeji monitoru | ano – ne |  |
| přímý tisk na síťovou laserovou tiskárnu | ano – ne |  |
| 1ks zásuvný modul CO2 se zobrazením křívek a číselných údajů na displeji monitoru | ano – ne |  |
| 1ks modul min. 2-kanálového EEG se zobrazením křívek a číselných údajů na displeji monitoru | ano - ne |  |
| kompletní příslušenství, jednotné v rámci celé dodávky | ano - ne |  |
| držáky pro upevnbění monitorů na sále a propojení celého systému | ano - ne |  |
| obousměrná komunikace se všemi monitory a centrálními stanicemi Kardiocentra minimálně v rámci operačních sálů, intenzivní péče a , pooperační oddělení KAR, KTJI a KTIN | ano - ne |  |
| zabudovaná kalkulačka pro výpočet dávkování léčiv | ano – ne |  |
| ovládání monitorů v českém jazyce | ano - ne |  |
| komunikace se stávajícím systémem pro sběr a zpracování dat Centricity anestesia používaným zadavatelem. Za splnění požadavku bude považováno, pokud je komunikace nabízené monitorovací jednotky alespoň ve fázy testování u výrobce systému. Uchazeč prokáže kopií vyjádření výrobce systému Centricity anestesia. | ano - ne |  |

  - TRANSPORTNÍ MONITORY – 8 KS

| minimální poŽadavky zadavatele |
| --- |
| Specifikace požadavku zadavatele | Údaje o splnění požadavku zadavatele (vyplní uchazeč)1 |
|  | Splnění minimálního požadavku2 | Parametry nabízeného přístroje/systému (nad rámec minimálních požadavků zadavatele)3,4 |
| lehký transportní monitor se zabudovaným úchytem a s možností provozu na zabudovaný akumulátor | ano – ne |  |
| sledování plného rozsahu základních požadovaných parametrů při transportu, barevný displej minimálně 10“ | ano – ne |  |
| min. 6 křivek současně zobrazených na displeji | ano – ne |  |
| uložení monitorovaných hodnot do paměti po dobu 24 hodin s rozlišením 1 minuta | ano – ne |  |
| multiparametrický modul pro sledování životních funkcí pacienta (EKG, respirace, NIBP, SpO2, teplota, 3x IBP, srdeční výdej) s následujícími vlastnostmi: | ano – ne |  |
| přenos multiparametrického modulu do každého jiného monitoru v rámci operačních sálů a pooperačního oddělení KAR bez přepojování kabelů, čidel, nulování invazivních tlaků, s minimání možnou prodlevou v monitoraci do cca 3 s | ano – ne |  |
| EKG snímané z 5 svodů | ano – ne | - |
| stanovení respirace impedanční metodou | ano – ne |  |
| měření pulsní oxymetrie (SpO2) se saturačním čidlem na prst technologií Masimo | ano – ne |  |
| měření neinvazívního tlaku | ano – ne |  |
| měření 2 teplot (rektální/jícnové a povrchové) | ano – ne |  |
| snímání minimálně 3 invazívních tlaků | ano – ne |  |
| identický modul použitý na operačních sálech a pooperačním oddělení KAR | ano – ne |  |
| hmotnost modulu do 3,5 kg včetně baterie | ano – ne |  |
| přenos multiparametrického modulu do jiného monitoru bez přepojování kabelů, čidel, nulování invazivních tlaků, s minimání možnou prodlevou v monitoraci do cca 3 s a s uchováním trendů veškerých sledovaných parametrů od připojení pacienta minimálně 8 hodin | ano – ne |  |
| doba provozu transportního monitoru s modulem na akumulátory min. 3 hod. | ano – ne |  |
| dva nezávislé akumulátory pro případný delší kontinuální provoz | ano – ne |  |
| hmotnost transportního monitoru (bez modulu životních funkcí) max. 6 kg | ano – ne |  |
| kompletní příslušenství, jednotné v rámci celé dodávky | ano – ne |  |
| držáky pro upevnění monitorů na předsálí | ano – ne |  |
| ovládání monitorů v českém jazyce | ano – ne |  |

- MONITOROVACÍ SYSTÉM S MOŽNOSTÍ MĚŘENÍ INVAZIVNÍCH TLAKŮ

Zadavatel poptává Monitorovací systém s možností měření invazivních tlaků, odpovídající níže uvedeným požadavkům zadavatele (zadavatel uchazeče upozorňuje, že nesplnění minimálních požadavků zadavatele bude mít za důsledek vyřazení nabídky uchazeče a jeho následné vyloučení ze zadávacího řízení):

- Monitorovací systém pro pooperační oddělení KAR skládajícící se z 16 lůžkových monitorů a 2ks centrály (Res A+B), s vybavením pro kardiologické a kardiochirurgické pacienty. Jedná se o modulární systém s velkými zobrazovacími jednotkami, a s multiprametrickým modulem pro sledování vitálních funkcí pacienta, který zabezpečuje přeložení/převoz pacienta minimálně v rámci operačních sálů, předsálí, intenzivní péče a pooperační oddělení KAR na Kardiocentru, a to bez výpadku monitorování a s uchováním trendů veškerých sledovaných parametrů od připojení pacienta 8 hodin. Všechny monitory musí umožňovat obousměrnou komunikaci se všemi monitory a centrálními stanicemi v rámci operačních sálů a intenzivní péče (minimálně v rozsahu, pooperační oddělení KAR, KTJI a KTIN) kardiocentra.

- Soubor 32 monitorů pro KTJI kardiochirurgie s 2 centrálami. Všechny monitory musí umožňovat obousměrnou komunikaci se všemi lůžkovými monitory a centrálními stanicemi KTJI a KTIN v rámci dodávky.

- Telemetrická monitorace pro 8 pacientů s 1 centrální stanicí pro oddělení KTIN Kardiochirurgie.

Součástí dodávky je kompletní příslušenství jednotné v rámci celé dodávky, držáky pro upevnění  monitorů u lůžka pacienta a propojení celého systému. Ovládání monitorů i centrálních monitorů je v českém jazyce.

Níže uvedené tabulky obsahují další požadavky zadavatele týkající se poptávaného přístroje/systému. Uchazeč tyto tabulky vyplní v souladu s pokyny zadavatele a vyplněné tabulky zapracuje do nabídkového katalogu (Technické specifikace) zpracovávaného dle čl. 2 ZD.

- 16 KS LŮŽKOVÝCH MONITORŮ PRO POOPERAČNÍ ODDĚLENÍ KAR

| minimální poŽadavky zadavatele |
| --- |
| Specifikace požadavku zadavatele | Údaje o splnění požadavku zadavatele (vyplní uchazeč)1 |
|  | Splnění minimálního požadavku2 | Parametry nabízeného přístroje/systému (nad rámec minimálních požadavků zadavatele)3,4 |
| plochý barevný displej min 19“ třídy medical grade | ano – ne |  |
| min. 8 křivek současně zobrazených na displeji | ano – ne |  |
| uložení monitorovaných hodnot do paměti až po dobu 24 hodin s rozlišením 1 minuta nezávisle na připojení monitoru do monitorovací sítě | ano – ne |  |
| přístup z lůžkového monitoru na druhý lůžkový monitor včetně sledování křivek, přenos alarmů | ano – ne |  |
| dálkový ovladač | ano – ne |  |
| čtečka čárových kodů pro identifikaci pacienta včetně SW pro identifikaci pacienta na základě čárového kódu používaného v IKEM | ano – ne |  |
| 16x nezávislý PC terminál pro přístup do NIS připojen pomocí lan nebo wifi s vlastním displejem min, 15“ a ovládáním, (splňující příslušné normy „medical device“), | ano – ne |  |
| multiparametrický modul pro sledování životních funkcí pacienta (EKG, respirace, NIBP, SpO2, 2x teplota, 3x IBP, srdeční výdej) s následujícími vlastnostmi: | ano – ne |  |
| přenos multiparametrického modulu do každého jiného monitoru v rámci operačních sálů a pooperačního oddělení KAR bez přepojování kabelů, čidel, nulování invazivních tlaků, s minimání možnou prodlevou v monitoraci do cca 3 s | ano – ne |  |
| EKG snímané z 5 svodů, rozměření ST úseku se zobrazením elevace/deprese ST na průměrném QRS komplexu | ano – ne | - |
| snímání 12-kanálového EKG z 10 svodů s interpretací | ano – ne |  |
| automatická analýza, záznam a tisk arytmií z min. 2 svodů (minimálně asystolie, komorová tachykardie, komorová fibrilace, atriální fibrilace, tachykardie, bradykardie atd.) | ano – ne |  |
| stanovení respirace impedanční metodou | ano – ne |  |
| měření pulsní oxymetrie (SpO2) se saturačním čidlem na prst technologií Masimo | ano – ne |  |
| měření neinvazívního tlaku | ano – ne |  |
| stanovení srdečního výdeje termodiluční metodou s výpočtem hemodynamických a ventilačních parametrů | ano – ne |  |
| měření 2 teplot (rektální/jícnové a povrchové) | ano – ne |  |
| snímání 3 invazívních tlaků | ano – ne |  |
| identický modul použitý v transportních monitorech | ano – ne |  |
| hmotnost modulu do 3,5kg včetně baterie | ano – ne |  |
| modulový box pro možnost umístění min. 5 dalších zásuvných modulů | ano – ne |  |
| přeložení/převoz pacienta v rámci operačních sálů, předsálí, intenzivní péče a pooperační oddělení KAR na všechny monitory v rámci dodávky, s minimání možnou prodlevou v monitoraci do cca 3 s a s uchováním trendů vešekrých sledovaných parametrů od přípojení pacienta 8 hodin | ano – ne |  |
| propojení do monitorovací sítě s možností zobrazení křivek a údajů z libovolného monitoru na libovolném jiném monitoru | ano – ne |  |
| přímý tisk na síťovou laserovou tiskárnu | ano – ne |  |
| interface pro vzdálené sledování monitoru včetně zobrazení křivek a alarmů přes intranet, dodávka musí obsahovat veškerý potřebný software a hardware včetně 4 prohlížecích stanic (společné pro celý systém) | ano – ne |  |
| 1ks zásuvný modul CO2 se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru | ano – ne |  |
| 1ks zásuvný modul min. 2-kanálového EEG se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru | ano – ne |  |
| 1ks zásuvný modul měření hloubky anestezie ze signálu EEG (např. BIS, Entropy atd.) se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru | ano – ne |  |
| 1ks zásuvný modul nebo ext. přístroj na měření SvO2 se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru | ano – ne |  |
| česká klávesnice | ano – ne |  |
| min 3-úrovňový systém hodnocení alarmů | ano – ne |  |
| kompletní příslušenství, jednotné v rámci celé dodávky | ano – ne |  |
| zabudovaná kalkulačka pro výpočet dávkování léčiv | ano – ne |  |
| držáky pro upevnění monitorů u lůžka a propojení celého systému | ano – ne |  |
| obousměrná komunikace se všemi monitory a centrálními stanicemni v rámci operačních sálů, předsálí a intenzivní péče minimálně v rozsahu dodávky | ano – ne |  |
| ovládání monitorů v českém jazyce | ano – ne |  |

- 2 KS CENTRÁLNÍHO MONITORU

| minimální poŽadavky zadavatele |
| --- |
| Specifikace požadavku zadavatele | Údaje o splnění požadavku zadavatele (vyplní uchazeč)1 |
|  | Splnění minimálního požadavku2 | Parametry nabízeného přístroje/systému (nad rámec minimálních požadavků zadavatele)3,4 |
| možnost připojení až 16 monitorů lůžkových i telemetrických současně | ano – ne |  |
| obousměrná komunikace s připojenými monitory | ano – ne |  |
| režim sledování 16 pacientů na max. dvou obrazovkách a současně sledování minimálně 2 křivek u každého z nich | ano – ne |  |
| možnost zobrazení, vyhodnocení a ukládání alarmů na centrále, tisk alarmů | ano – ne |  |
| grafické a numerické trendy 24 hod. | ano – ne |  |
| archivace, zobrazení a tisk kompletních křivek za posledních 24 hod. | ano – ne |  |
| režim pro detailní zobrazení vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a s funkcí ovládání monitoru dálkově (nastavení alarmů atd.) | ano – ne |  |
| uživatelské rozhraní v ČJ, | ano – ne |  |
| ovládaní klávesnicí a myší | ano – ne |  |
| plochý displej min 19“ | ano – ne |  |
| laserová tiskárna | ano – ne |  |
| identifikace pacienta na základě seznamu, který si monitor, nebo centrální monitor načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 (dodábka potřebného SW pro komunikaci s protokolem HL7 na straně monitoru, nebo centrálního monitoru musí být součástí nabídky | ano – ne |  |

- 32 KS LŮŽKOVÝCH MONITORŮ PRO KT JI KARDIOCHIRURGIE

| minimální poŽadavky zadavatele |
| --- |
| Specifikace požadavku zadavatele | Údaje o splnění požadavku zadavatele (vyplní uchazeč)1 |
|  | Splnění minimálního požadavku2 | Parametry nabízeného přístroje/systému (nad rámec minimálních požadavků zadavatele)3,4 |
| kompaktní provedení se snadným transportem a s možností provozu na zabudovaný akumulátor | ano – ne |  |
| sledování plného rozsahu základních požadovaných parametrů při transportu | ano – ne |  |
| možnost upevnění na vertikální i horizontální tyč při převozu lůžka s pacientem | ano – ne |  |
| barevný displej min. 10“ | ano – ne |  |
| možnost doplnění o externí, libovolně velký, plochý displej | ano – ne |  |
| min. 6 křivek současně zobrazených na displeji | ano – ne |  |
| min. 3 předem nastavitelné režimy monitoru po zapnutí | ano – ne |  |
| uložení monitorovaných hodnot do paměti až po dobu 24 hodin s rozlišením 1 minuta nezávisle na připojení monitoru do monitorovací sítě | ano – ne |  |
| možnost doplnění o dálkový ovladač | ano – ne |  |
| možnost doplnění o optický světelný alarm v horní hraně displeje dobře viditelný na velkou vzdálenost | ano – ne |  |
| možnost rozšíření o zapisovač | ano – ne |  |
| EKG snímané z 3, 5 a 10 svodů | ano – ne |  |
| měření ST úseku se zobrazením elevace/deprese ST na průměrném QRS komplexu | ano – ne |  |
| automatická analýza, záznam a tisk arytmií z 2 svodů (minimálně asystola, komorová fibrilace, atriální fibrilace, tachykardie, bradykardie) | ano – ne |  |
| 12-kanálové EKG (z 10 svodů) s interpretací bez nutnosti doplnění HW | ano – ne |  |
| stanovení respirace impedanční metodou | ano – ne |  |
| měření pulsní oxymetrie (SpO2) se saturačním čidlem na prst technologií Masimo | ano – ne |  |
| měření neinvazívního tlaku | ano – ne |  |
| zabudovaná kalkulačka pro výpočet dávkování léčiv | ano – ne |  |
| měření min. 2 teplot (rektální/jícnové a povrchové) | ano – ne |  |
| měření min. 2 invazivních tlaků s možností rozšíření až na 3 | ano – ne |  |
| měření srdečního výdeje termodiluční metodou | ano – ne |  |
| možnost rozšíření o měření CO2 | ano – ne |  |
| všechny parametry musí být funkční zároveň | ano – ne |  |
| možnost připojení externích zařízení, např. defibrilátoru, nebo IABK, min. výstup signálu EKG, IBP | ano – ne |  |
| kompletní příslušenství, jednotné v rámci celé dodávky | ano – ne |  |
| držáky pro upevnění monitorů u lůžka a propojení celého systému | ano – ne |  |
| obousměrná komunikace se všemi lůžkovými monitory a centrtálními stanicemi v rámci intenzivní péče minimálně v rozsahu dodávky | ano – ne |  |
| transportní provoz s vestavěnými akumulátory min. 3 hod. | ano – ne |  |
| min. 3-úrovňový systém hodnocení alarmů | ano – ne |  |
| ovládání monitorů v českém jazyce | ano – ne |  |

- 2 KS CENTRÁLNÍHO MONITORU

| minimální poŽadavky ZADAVATELE |
| --- |
| Specifikace požadavku zadavatele | Údaje o splnění požadavku zadavatele (vyplní uchazeč)1 |
|  | Splnění minimálního požadavku2 | Parametry nabízeného přístroje/systému (nad rámec minimálních požadavků zadavatele)3,4 |
| možnost připojení až 16 monitorů lůžkových i telemetrických současně | ano – ne |  |
| obousměrná komunikace s připojenými monitory | ano – ne |  |
| režim sledování 16 pacientů na max. dvou obrazovkách a současně sledování minimálně 2 křivek u každého z nich | ano – ne |  |
| možnost zobrazení, vyhodnocení a ukládání alarmů na centrále, tisk alarmů | ano – ne |  |
| grafické a numerické trendy min. 24 hod. | ano – ne |  |
| archivace, zobrazení a tisk kompletních křivek za posledních min. 24 hod. | ano – ne |  |
| režim pro detailní zobrazení vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a s funkcí ovládání monitoru dálkově (nastavení alarmů atd.) | ano – ne |  |
| uživatelské rozhraní v ČJ | ano – ne |  |
| ovládání klávesnicí a myší | ano – ne |  |
| plochý displej min 19“ | ano – ne |  |
| laserová tiskárna | ano – ne |  |
| identifikace pacienta na základě seznamu, který si monitor, nebo centrální monitor načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 (dodávka potřebného SW pro komunikaci protokolem HL7 na straně monitoru, nebo centrálního monitoru musí být součástí nabídky) | ano – ne |  |

- 8 KS TELEMETRICKÉ MONITORY KTIN KARDIOCHIRURGIE

| minimální poŽadavky ZADAVATELE |
| --- |
| Specifikace požadavku zadavatele | Údaje o splnění požadavku zadavatele (vyplní uchazeč)1 |
|  | Splnění minimálního požadavku2 | Parametry nabízeného přístroje/systému (nad rámec minimálních požadavků zadavatele)3,4 |
| snímání EKG z 5 svodů | ano – ne |  |
| možnost snímání SpO2 | ano – ne |  |
| provoz na baterie min.24h | ano – ne |  |

- 1 KS TELEMETRICKÁ CENTRÁLA KTIN KARDIOCHIRURGIE

| minimální poŽadavky ZADAVATELE |
| --- |
| Specifikace požadavku zadavatele | Údaje o splnění požadavku zadavatele (vyplní uchazeč)1 |
|  | Splnění minimálního požadavku2 | Parametry nabízeného přístroje/systému (nad rámec minimálních požadavků zadavatele)3,4 |
| Displej, velikost min. 19“ | ano – ne |  |
| Zobrazení 8 telemetrů na displeji | ano – ne |  |
| archivace, zobrazení a tisk kompletních křivek za posledních min. 24 hod. | ano – ne |  |
| bezvýpadkový provoz záznamu z telem. vysílačů | ano – ne |  |
| automatická analýza, záznam a tisk arytmií z min. 2 svodů (minimálně asystolie, komorová tachykardie, komorová fibrilace, atriální fibrilace, tachykardie, bradykardie atd.), | ano – ne |  |
| pokrytí signálem na celém oddělení KTIN, včetně chodeb, přístupové cesty a přilehlých schodišť | ano – ne |  |